## EVP (hidden)
Variable in der INI | Wert in der INI | Variable in der INI | Wert in der INI
Systemparameter
Systemparameter.Datum_Heute
Mitarbeiter
Mitarbeiter.Name
Kundendaten (Standort / Rechnungsempfänger)
Standort.KundenNr |  | Rechnungsempfaenger.KundenNr
Standort.Anrede |  | Rechnungsempfaenger.Anrede
Standort.Titel |  | Rechnungsempfaenger.Titel
Standort.Vorname |  | Rechnungsempfaenger.Vorname
Standort.KundenName_1 |  | Rechnungsempfaenger.KundenName_1
Standort.KundenName_2 |  | Rechnungsempfaenger.KundenName_2
Standort.KundenName_3 |  | Rechnungsempfaenger.KundenName_3
Standort.Strasse |  | Rechnungsempfaenger.Strasse
Standort.Hausnummer |  | Rechnungsempfaenger.Hausnummer
Standort.PLZ |  | Rechnungsempfaenger.PLZ
Standort.Ort |  | Rechnungsempfaenger.Ort
Standort.Ansprechpartner |  | Rechnungsempfaenger.Ansprechpartner
Standort.Telefon |  | Rechnungsempfaenger.Telefon
Standort.Fax |  | Rechnungsempfaenger.Fax
Prüfdaten
Dienststelle
Letzte Prüfung
Nächste Prüfung
Ereignisse
Ereignis.Geprüft
Ereignis.Geprüft Von
Ereignis.Nächste Prüfung
Karteifeld (Allgemein / Speziell)
Karteifeld.Baujahr
Karteifeld.d_1
Karteifeld.d_2
Karteifeld.d_3
Karteifeld.e_1 | ?
Karteifeld.e_2
Karteifeld.e_3
Karteifeld.Einheit
Karteifeld.Genauigkeitsklasse
Karteifeld.Hersteller | ?
Karteifeld.Identnummer | ?
Karteifeld.Kenngröße | ?
Karteifeld.KundenIdentNr
Karteifeld.Max_2
Karteifeld.Max_3
Karteifeld.Min_1
Karteifeld.Min_2
Karteifeld.Min_3
Karteifeld.Messgeräteart
Karteifeld.Teilung(swert)
Karteifeld.Typ | ?
Karteifeld.Zulassung | ?

## Start
AG-ME Eichbehörden der Länder
- Arbeitsausschuss Waagen -
Kompatibilitätsnachweis von Modulen
an Waagen
| Ausdrucke: | Daten,
Auswertung für:
- Einbereichswaagen
- Zweibereichswaagen
- Dreibereichswaagen
- Zweiteilungswaagen
- Dreiteilungswaagen
| Stand: | 26. November 2004
Copyright by AA-Waagen

## Daten-Eingabe
Eichbehörden der Länder
Anschrift Waagenbaufirma: | ?
a) Messtechnische und technische Daten |  |  | TRUE
Waage (NSW) | Genauigkeitsklasse |  | Klasse |  |  |  | -
Fabrik-Nr.: | Höchstlast | Eichwert | Max | e | ? | ? | kg | kg
? | [6 empty] | kg | kg
Waagentyp: | [6 empty] | kg | kg
? | [6 empty] | kg | kg
| Übersetzungsverhältnis |  | R |  |  |  | -
| Anzahl der Wägezellen |  | N |  |  |  | -
| Einschaltnullstellbereich |  | IZSR |  |  |  | kg
Bauartzulassung: | Ecklastzuschlag |  | NUD |  |  |  | kg
? | Totlast |  | DL |  |  |  | kg
| additive Tarahöchstlast |  | T+ |  |  |  | kg
| Grenzen des Temperaturbereichs |  | Tmin | Tmax |  |  | ° C | ° C
Zulassungsinhaber: | Kabellänge |  | L |  |  |  | m
| Kabelquerschnitt |  | A |  |  |  | mm2
Auswertegerät (AWG)
Auswertegerät (AWG) | Genauigkeitsklasse |  | Klasse |  |  |  | -
Hersteller: | Größte zul. Anzahl der Teilungswerte |  | nind |  |  |  | -
| Speisespannung für die Wägezelle(n) |  | Uexc |  |  |  | V
| Mindesteingangsspannung des AWG |  | Umin |  |  |  | mV
Typ: | Mindestmesssignal pro Eichwert |  | Dumin |  |  |  | mV
| Grenzwerte des Lastwiderstandes |  | RLmin | RLmax |  |  | W | W
Prüfbericht/-schein: | Grenzen des Temperaturbereichs |  | Tmin | Tmax |  |  | ° C | ° C
| Bruchteil der Eichfehlergrenze |  | pind |  |  |  | -
und/oder Bauartzulassung: | Anschlußart (4- oder 6 Leitertechnik) |  | Anzahl Leiter |  |  |  | -
| max. Kabellänge/Kabelquerschnitt |  | (L/A)max |  |  |  | m/mm2
Wägezelle(n) (WZ) | Genauigkeitsklasse |  | Klasse |  |  |  | -
Hersteller: | Höchstlast ( Nennlast ) |  | Emax |  |  |  | kg
| Mindestvorlast |  | Emin |  |  |  | kg
| Wägezellenkennwert |  | C |  |  |  | mV/V
Typ: | Größte zul. Anzahl der Teilungswerte |  | nLC |  |  |  | -
| Kleinster zulässiger Teilungswert oder |  | vmin |  |  |  | kg
| Höchstteilungsfaktor |  | Y |  |  |  | -
Prüfbericht/-schein: | Kriechteilungsfaktor oder |  | Z |  |  |  | -
| Rückkehr des Vorlastsignals |  | DR |  |  |  | kg
| Widerstand der (einzelnen) Wägezelle |  | RLC |  |  |  | W
oder Bauartzulassung: | Grenzen des Temperaturbereichs |  | Tmin | Tmax |  |  | ° C | ° C
| Bruchteil der Eichfehlergrenze |  | pLC |  |  |  | -
Verbindungselemente
Verbindungselemente | Bruchteil der Eichfehlergrenze |  | pcon |  |  |  | -
Die o.a. Module wurden in unveränderter Originalausführung verwendet. Datum und Unterschrift des Beauftragten der Waagenbaufirma:
GM-P9, Anhang 8.1.10 zu Abschnitt 9.1 |  | 2004-11-26 | [5 empty] | Seite 1 von 6
Daten-Eingabe
Note on G10: Genauigkeitsklasse Die Genauigkeitsklassen von NSW, AWG und WZ sind verträglich, wenn sie folgender Zuordnung entsprechen: NSW I II III IIII AWG I I*), II II*), III III, IIII WZ A A*), B B*), C C, D *) bei ausreichendem Temperaturbereich und geeigneten Nachweisen der Stabilitäten gegen Feuchte und Kriechen
Note on G11: Höchstlast einer Einbereichswaage
Note on H11: Eichwert einer Einbereichswaage
Note on G12: Höchstlast des unteren Wägebereichs von Mehrteilungs- und Mehrbereichswaagen
Note on H12: Eichwert des unteren Wägebereichs von Mehrteilungs- und Mehrbereichswaagen
Note on G13: Höchstlast des 2. Wägebereichs von Mehrteilungs- und Mehrbereichswaagen (Max1 = unterer Wägebereich)
Note on H13: Eichwert des zweiten Wägebereichs von Mehrteilungs- und Mehrbereichswaagen (e1 = kleinster Eichwert)
Note on G14: Höchstlast des 3. Wägebereichs von Mehrteilungs- waagen (Max1 = unterer Wägebereich)
Note on H14: Eichwert des 3. Wägebereichs von Mehrteilungswaagen (e1 = kleinster Eichwert)
Note on G15: Übersetzungsverhältnis Das Übersetzungsverhältnis, z. B. durch ein Hebelwerk, ist entsprechend DIN EN 45501 T.3.3, gleich ( Kraft auf die Wägezelle) / (Gewichtskraft auf den Lastträger). Bei NSW mit Hebelwerk ist die Anzahl der Wägezellen im Regelfall N = 1 und das Übersetzungsverhältnis R < 1. In seltenen Sonderfällen kann ein Lastträger mit Hebelwerk mehrere Wägezellen enthalten. In jedem Fall ist der Wert für R vom Waagenbauer anzugeben. Bei NSW ohne Hebelwerk muss immer R = 1 gesetzt werden. Feldformat : Zahl Beispiel zur Schreibweise falsch 1:4 , da Eintragungen mit ":" als Zeit verrechnet werden richtig 0,25 oder 1/4
Note on G16: Anzahl der Wägezellen
Note on G17: Einschaltnullstellbereich Bereich, innerhalb dem die Anzeige beim Einschalten der Waage automatisch auf Null gestellt wird, bevor sie einsatzbereit ist. Bei möglichem Wechsel des Lastträgers durch den Verwender z.B. bei Ladentischwaagen 20% Max (soweit mit AWG realisierbar), ansonsten immer 4% Max.
Note on G18: Ecklastzuschlag Der Ecklastzuschlag stellt den Betrag dar, der in der Praxis durch exzentrische Belastung bei Max zusätzlich auf die WZ einwirkt. In Anlehnung an WELMEC 2 (Issue 3) Nr. 3.1.6.6 können folgende Werte für NUD angenommen werden: - Hybridwaagen mit einer WZ, Waagen mit einer Plattform WZ (Single-Point-WZ), Waagen deren Belastung nur eine minimale außermittige Belastung zulässt, 0% von Max - andere konventionelle Waagen: 20% von Max - Hängebahn- und Gabelstaplerwaagen sowie befahrbare Brückenwaagen: 50% von Max - Waagenzusammenstellungen im dauernden Verbund (ohne Umschalteinrichtung) 50% von Max (gesamt) mit Umschalteinrichtung 50% von Max (Einzelbrücke)
Note on G19: Totlast Eigengewicht des Lastträgers sowie zusätzlicher auf dem Lastträger fest montierter Aufbauten.
Note on G20: Höchstlast der additiven Taraeinrichtung (falls vorhanden!). Wenn keine additive Tara, dann 0 eintragen !
Note on G21: Grenzen des Temperaturbereichs Untere Grenze des Bereichs für die Umgebungs-temperatur, wobei die zulässigen Temperaturbereiche der Wägezelle(n) und des Auswertegeräts den Temperaturbereich der Waage überdecken müssen.
Note on H21: Grenzen des Temperaturbereichs Obere Grenze des Bereichs für die Umgebungs-temperatur, wobei die zulässigen Temperaturbereiche der Wägezelle(n) und des Auswertegeräts den Temperaturbereich der Waage überdecken müssen.
Note on G22: Kabellänge Länge des Kabels zwischen Wägezellen-Anschlusskasten und Auswertegerät.
Note on G23: Kabelquerschnitt Adernquerschnitt eines der 4 oder 6 Leiter des Kabels zwischen Wägezellen-Anschlusskasten und Auswertegerät. Anmerkungen: Bei verschiedenen Leiterquerschnitten muss bei der 4-Leiterschaltung die Wägezellen- Speiseleitung und bei der 6-Leiterschaltung die Referenzspannungsleitung herangezogen werden. Bei Anwendung von Blitzschutzbarrieren muss die Speisespannung an den Wägezellen geprüft werden, um den Wert in Bedingung (8) (Mindestmesssignal pro Eichwert) als Wägezellen-Speisespannung Uexc einzusetzen.
Note on G25: Genauigkeitsklasse Die Genauigkeitsklassen von NSW, AWG und WZ sind verträglich, wenn sie folgender Zuordnung entsprechen: NSW I II III IIII AWG I I*), II II*), III III, IIII WZ A A*), B B*), C C, D *) bei ausreichendem Temperaturbereich und geeigneten Nachweisen der Stabilitäten gegen Feuchte und Kriechen
Note on G26: Größte zulässige Anzahl der Teilungswerte des Auswertegerätes Die maximale Anzahl nind der Teilungswerte für das Auswertegerät darf nicht kleiner sein als die Anzahl der Eichwerte der Waage n = Max/e. Bei Mehrbereichs- und Mehrteilungswaagen gilt dies für jeden einzelnen Wägebereich i.
Note on G27: Speisespannung für die Wägezelle(n) Gesamtspannung eintragen z.B. falsch + 5 V, richtig 10 V Anmerkung: s.a. Kommentar zu Kabelquerschnitt A
Note on G28: Mindesteingangsspannung des AWGs Manche AWGs benötigen eine Vorspannung (Bias), weil ihre Vorverstärker nur für eine Polarität ausgelegt sind. Wenn kein Umin erforderlich, dann 0 eintragen !
Note on G29: Für das Auswertegerät angegebenes Mindestmesssignal pro Eichwert
Note on G30: Untere Grenze für die an das Auswertegerät anschließbaren Lastwiderstände Erläuterung zu Lastwiderstand: Näherungsweise kleinstmöglicher Eingangswiderstand der einzelnen (parallelgeschalteten) Wägezelle(n) bzw. näherungsweise größtmöglicher Eingangswiderstand der Wägezelle(n)
Note on H30: Obere Grenze für die an das Auswertegerät anschließbaren Lastwiderstände Erläuterung zu Lastwiderstand: Näherungsweise kleinstmöglicher Eingangswiderstand der einzelnen (parallelgeschalteten) Wägezelle(n) bzw. näherungsweise größtmöglicher Eingangswiderstand der Wägezelle(n) Im Allgemeinen kann ohne weitere Prüfung geduldet werden, dass wenn im Prüfschein bzw. in der Bauartzulassung für den größtmöglichen Eingangswiderstand des Auswertegerätes ein Wert von 1000 Ohm angegeben ist, dieser Wert um 15% überschritten wird.
Note on G31: Untere Grenze des Bereichs für die Umgebungstemperatur, wobei die zulässigen Temperaturbereiche der Wägezelle(n) und des Auswertegeräts den Temperaturbereich der Waage überdecken müssen.
Note on H31: Obere Grenze des Bereichs für die Umgebungstemperatur, wobei die zulässigen Temperaturbereiche der Wägezelle(n) und des Auswertegeräts den Temperaturbereich der Waage überdecken müssen.
Note on G32: Bruchteil der Eichfehlergrenzen für das Auswertegerät 0,3 £ pind £ 0,8 Nach DIN EN 45501 Nr. 3.5.4 kann für das Auswertegerät pind = 0,5 eingesetzt werden.
Note on G33: Anschlußart (4- oder 6-Leitertechnik) Bei der Anwendung der 4- Leitertechnik zum Anschluß von Wägezellen an das Auswertegerät dürfen die vom Wägezellenhersteller hierfür vorgeschriebenen Kabel nicht verändert werden. Die Zusammenschaltung mehrerer Wägezellen-anschlusskabel unmittelbar vor dem Auswertegerät ist jedoch zulässig.
Note on G34: Maximal zulässiger Quotient von Kabellänge und Kabelquerschnitt s.a. Kommentar zu Kabelquerschnitt A
Note on G36: Genauigkeitsklasse Die Genauigkeitsklassen von NSW, AWG und WZ sind verträglich, wenn sie folgender Zuordnung entsprechen: NSW I II III IIII AWG I I*), II II*), III III, IIII WZ A A*), B B*), C C, D *) bei ausreichendem Temperaturbereich und geeigneten Nachweisen der Stabilitäten gegen Feuchte und Kriechen
Note on G37: Höchstlast (Nennlast) der einzelnen Wägezelle Die Höchstlast der Wägezelle darf bei Belastung der Waage mit ihrer Höchstlast Max nicht überschritten werden.
Note on G38: Mindestvorlast der einzelnen Wägezelle Die Vorlast der Wägezelle muss größer oder gleich der Mindestvorlast Emin sein. Wenn keine Mindestvorlast der Wägezelle erforderlich, dann 0 eintragen !
Note on G39: Wägezellenkennwert (Signalgröße bei der Höchstlast der Wägezelle in mV/V)
Note on G40: Größte zulässige Anzahl der Teilungswerte der Wägezelle Die maximale Anzahl nLC der Teilungswerte für die Wägezelle darf nicht kleiner sein als die Anzahl der Eichwerte der Waage n = Max/e. Bei Mehrbereichs- und Mehrteilungswaagen gilt dies für jeden einzelnen Wägebereich i .
Note on G41: Kleinster zulässiger Teilungswert der Wägezelle Wenn Y oder vmin nicht angegeben sind (z.B. im Prüfschein nicht genannt), wird nLC für Y eingesetzt.
Note on G42: Höchstteilungsfaktor der Wägezelle Wenn Y oder vmin nicht angegeben sind (z.B. im Prüfschein nicht genannt), wird nLC für Y eingesetzt.
Note on G43: Kriechteilungsfaktor der Wägezelle Wenn DR oder Z nicht angegeben sind (z.B. im Prüfschein nicht genannt), wird nLC für Z eingesetzt.
Note on G44: Rückkehr des Vorlastsignals der Wägezelle Wenn DR oder Z nicht angegeben sind (z.B. im Prüfschein nicht genannt), wird nLC für Z eingesetzt.
Note on G45: Wägezellen-Eingangswiderstand Eingangswiderstand einer Wägezelle. Es sind ggf. N Wägezellen parallel geschaltet. RLC / N muß innerhalb der Grenzen für die an das Auswertegerät anschließbaren Lastwiderstände liegen.
Note on G46: Untere Grenze des Bereichs für die Umgebungstemperatur, wobei die zulässigen Temperaturbereiche der Wägezelle(n) und des Auswertegeräts den Temperaturbereich der Waage überdecken müssen.
Note on H46: Obere Grenze des Bereichs für die Umgebungstemperatur, wobei die zulässigen Temperaturbereiche der Wägezelle(n) und des Auswertegeräts den Temperaturbereich der Waage überdecken müssen.
Note on G47: Bruchteil der Eichfehlergrenzen für die Wägezelle(n) pLC. 0,3 £ pLC £ 0,8 Falls im Prüfschein der Wägezelle(n) nichts angegeben ist, kann nach DIN EN 45501 Nr. 3.5.4 pLC = 0,7 eingesetzt werden.
Note on G49: Bruchteil der Eichfehlergrenzen für die Verbindungselemente pcon . 0,3 £ pcon £ 0,8 Für den Anteil aller unbekannten mechanischen sowie elektrischen Verbindungselemente zwischen Lastträger, Wägezelle(n) und Auswertegerät kann nach DIN EN 45501 Nr. 3.5.4 pcon = 0,5 eingesetzt werden.

## Einbereichswaage
Eichbehörden der Länder
b) Nachweis der Kompatibilität - Einbereichswaage |  |  |  |  | Fabrik-Nr.: | ?
(1) Genauigkeitsklassen von WZ, AWG und NSW | [6 empty] | I. O. ?
| 5 |  | 5 |  |  | 0
| WZ | & | AWG | gleich oder besser als |  | NSW
|  | & |  | gleich oder besser als |  |  | NEIN
(2) Temperaturbereiche von WZ und AWG im Vergleich zum Temperaturbereich der NSW in ° C
|  | WZ |  | AWG |  | NSW
| Tmin |  | & |  | £ |  | NEIN
| Tmax |  | & |  | ³ |  | NEIN
(3) Summe der Quadrate der Fehlergrenzenanteile von Verbindungselementen, AWG und WZ
| pcon2 | + | pind2 | + | pLC2 | £ 1
|  | + |  | + |  | £ 1 | NEIN
(4) Größte zul. Anzahl der Teilungswerte des AWG und Anzahl der Eichwerte der NSW
|  |  |  | nind | ³ | n= Max/ e
|  | Einbereichswaage |  |  | ³ | #VALUE! | #VALUE!
| Mehrteilungs- |  | i = 1 | 0 | ³ | 0
| oder Mehrbereichswaage |  | i = 2 | 0 | ³ | 0
|  |  | i = 3 | 0 | ³ | 0
5) Höchstlasten von NSW und WZ
Last-Korrekturfaktor: Q = (Max+DL+IZSR+NUD+T+)/Max = | [5 empty] | DL fehlt
|  |  | (Q*Max*R)/N |  | £ | Emax
|  |  | R fehlt |  | £ |  | NEIN
(6a) Größte zul. Anzahl der Teilungswerte der WZ und Anzahl der Eichwerte der NSW
|  |  |  | nLC | ³ | n= Max/ e
|  | Einbereichswaage |  |  | ³ | #VALUE! | #VALUE!
| Mehrteilungs- |  | i = 1 | 0 | ³ | 0
| oder Mehrbereichswaage |  | i = 2 | 0 | ³ | 0
|  |  | i = 3 | 0 | ³ | 0
(6b) Rückkehr des Vorlastsignals der WZ und kleinster Eichwert e1 einer Mehrteilungswaage
|  |  | n LC oder Z=Emax/(2*DR) |  | ³ | Maxr / e1
|  |  | 0 |  | ³ | 0
(6c) Rückkehr des Vorlastsignals der WZ und kleinster Eichwert e1 einer Mehrbereichswaage
|  |  | nLC oder Z=Emax/(2*DR) |  | ³ | 0,4*Maxr/e1
|  |  | 0 |  | ³ | 0
(6d) Totlast des Lastträgers der Waagenbrücke und Mindestvorlast der WZ in kg
|  |  |  | DL*R/N | ³ | Emin
[5 empty] | ³ |  | NEIN
(7) Eichwert der NSW und kleinster zulässiger Teilungswert der WZ in kg
|  |  |  | e*R/ ÖN | ³ | vmin = Emax /Y
[5 empty] | ³ |  | NEIN
(8) Mindesteingangssignal für AWG, Mindestmesssignal pro Eichwert und Berechnung
|  | Mindesteingangssignal in mV | U= C*Uexc*R*DL/(Emax *N) |  | ³ | Umin
|  | (entlastete Waage) |  |  | ³ |  | NEIN
|  | Mindestsignal pro Eichwert in mV | Du = C*Uexc*R*e/(Emax *N) |  | ³ | Dumin
[5 empty] | ³ |  | NEIN
(9) Vergleich der Lastwiderstände von AWG und WZ in W
|  | RLmin | £ | RLC / N | £ | RLmax
|  | fehlt | £ | R LC fehlt | £ | fehlt | NEIN
(10) Verlängerungskabel zum Anschluss der WZ: Kabellänge pro Leiterquerschnitt in m/mm²
|  |  |  | (L/A) | £ | (L/A)max
[5 empty] | £ |  | NEIN
GM-P9, Anhang 8.1.10 zu Abschnitt 9.1 |  |  |  | 2004-11-26 |  |  | Seite 2 von 6
Auswertung Einbereichswaage

## Zweibereichswaage (hidden)
Eichbehörden der Länder
b) Nachweis der Kompatibilität - Zweibereichswaage |  |  |  |  | Fabrik-Nr.: | ?
(1) Genauigkeitsklassen von WZ, AWG und NSW | [6 empty] | I. O. ?
| 5 |  | 5 |  |  | 0
| WZ | & | AWG | gleich oder besser als |  | NSW
|  | & |  | gleich oder besser als |  |  | NEIN
(2) Temperaturbereiche von WZ und AWG im Vergleich zum Temperaturbereich der NSW in ° C
|  | WZ |  | AWG |  | NSW
| Tmin |  | & |  | £ |  | NEIN
| Tmax |  | & |  | ³ |  | NEIN
(3) Summe der Quadrate der Fehlergrenzenanteile von Verbindungselementen, AWG und WZ
| pcon2 | + | pind2 | + | pLC2 | £ 1
|  | + |  | + |  | £ 1 | NEIN
(4) Größte zul. Anzahl der Teilungswerte des AWG und Anzahl der Eichwerte der NSW
|  |  |  | nind | ³ | n(i) =Max(i) /e(i)
| Einbereichswaage |  |  | 0 | ³ | #VALUE!
| Mehrbereichswaage (2) |  | i = 1 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 2 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 3 | 0 | ³ | 0
5) Höchstlasten von NSW und WZ
Last-Korrekturfaktor: Q = (Max2+DL+IZSR+NUD+T+)/Max2 = | [5 empty] | DL fehlt
|  |  | (Q*Max2*R)/N |  | £ | Emax
|  |  | R fehlt |  | £ |  | NEIN
(6a) Größte zul. Anzahl der Teilungswerte der WZ und Anzahl der Eichwerte der NSW
|  |  |  | nLC | ³ | n(i) = Max(i) /e(i)
| Einbereichswaage |  |  | 0 | ³ | #VALUE!
| Mehrbereichswaage (2) |  | i = 1 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 2 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 3 | 0 | ³ | 0
(6b) Rückkehr des Vorlastsignals der WZ und kleinster Eichwert e1 einer Mehrteilungswaage
|  |  | n LC oder Z=Emax/(2*DR) |  | ³ | Maxr / e1
|  |  | 0 |  | ³ | 0
(6c) Rückkehr des Vorlastsignals der WZ und kleinster Eichwert e1 einer Mehrbereichswaage
|  |  | nLC oder Z = Emax /(2*DR) |  | ³ | 0,4*Max2 /e1
|  |  | 0 |  | ³ |  | NEIN
(6d) Totlast des Lastträgers der Waagenbrücke und Mindestvorlast der WZ in kg
|  |  |  | DL*R/N | ³ | Emin
[5 empty] | ³ |  | NEIN
(7) Eichwert der NSW und kleinster zulässiger Teilungswert der WZ in kg
|  |  |  | e1*R/ ÖN | ³ | vmin = Emax /Y
[5 empty] | ³ |  | NEIN
(8) Mindesteingangssignal für AWG, Mindestmesssignal pro Eichwert und Berechnung
|  | Mindesteingangssignal in mV | U= C*Uexc*R*DL/(Emax *N) |  | ³ | Umin
|  | (entlastete Waage) |  |  | ³ |  | NEIN
|  | Mindestsignal pro Eichwert in mV | Du = C*Uexc*R*e/(Emax *N) |  | ³ | Dumin
[5 empty] | ³ | 0 | NEIN
(9) Vergleich der Lastwiderstände von AWG und WZ in W
|  | RLmin | £ | RLC / N | £ | RLmax
|  | fehlt | £ | R LC fehlt | £ | fehlt | NEIN
(10) Verlängerungskabel zum Anschluss der WZ: Kabellänge pro Leiterquerschnitt in m/mm²
|  |  |  | (L/A) | £ | (L/A)max
[5 empty] | £ |  | NEIN
GM-P9, Anhang 8.1.10 zu Abschnitt 9.1 |  |  |  | 2004-11-26 |  |  | Seite 3 von 6
Auswertung Zweibereichswaage

## Dreibereichswaage (hidden)
Eichbehörden der Länder
b) Nachweis der Kompatibilität - Dreibereichswaage |  |  |  |  | Fabrik-Nr.: | ?
(1) Genauigkeitsklassen von WZ, AWG und NSW | [6 empty] | I. O. ?
| 5 |  | 5 |  |  | 0
| WZ | & | AWG | gleich oder besser als |  | NSW
|  | & |  | gleich oder besser als |  |  | NEIN
(2) Temperaturbereiche von WZ und AWG im Vergleich zum Temperaturbereich der NSW in ° C
|  | WZ |  | AWG |  | NSW
| Tmin |  | & |  | £ |  | NEIN
| Tmax |  | & |  | ³ |  | NEIN
(3) Summe der Quadrate der Fehlergrenzenanteile von Verbindungselementen, AWG und WZ
| pcon2 | + | pind2 | + | pLC2 | £ 1
|  | + |  | + |  | £ 1 | NEIN
(4) Größte zul. Anzahl der Teilungswerte des AWG und Anzahl der Eichwerte der NSW
|  |  |  | nind | ³ | n(i) = Max(i) /e(i)
| Mehrbereichswaage |  |  | 0 | ³ | #VALUE!
| Mehrbereichswaage (3) |  | i = 1 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 2 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 3 |  | ³ |  | NEIN
5) Höchstlasten von NSW und WZ
Last-Korrekturfaktor: Q = (Max3+DL+IZSR+NUD+T+)/Max3 = | [5 empty] | DL fehlt
|  |  | (Q*Max3*R)/N |  | £ | Emax
|  |  | R fehlt |  | £ |  | NEIN
(6a) Größte zul. Anzahl der Teilungswerte der WZ und Anzahl der Eichwerte der NSW
|  |  |  | nLC | ³ | n(i) = Max(i) /e(i)
| Einbereichswaage |  |  | 0 | ³ | #VALUE!
| Mehrbereichswaage (3) |  | i = 1 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 2 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 3 |  | ³ |  | NEIN
(6b) Rückkehr des Vorlastsignals der WZ und kleinster Eichwert e1 einer Mehrteilungswaage
|  |  | n LC oder Z=Emax/(2*DR) |  | ³ | Maxr / e1
|  |  | 0 |  | ³ | 0
(6c) Rückkehr des Vorlastsignals der WZ und kleinster Eichwert e1 einer Mehrbereichswaage
|  |  | nLC oder Z = Emax /(2*DR) |  | ³ | 0,4*Max3 /e1
|  |  | 0 |  | ³ |  | NEIN
(6d) Totlast des Lastträgers der Waagenbrücke und Mindestvorlast der WZ in kg
|  |  |  | DL*R/N | ³ | Emin
[5 empty] | ³ |  | NEIN
(7) Eichwert der NSW und kleinster zulässiger Teilungswert der WZ in kg
|  |  |  | e1*R/ ÖN | ³ | vmin = Emax /Y
[5 empty] | ³ |  | NEIN
(8) Mindesteingangssignal für AWG, Mindestmesssignal pro Eichwert und Berechnung
|  | Mindesteingangssignal in mV | U= C*Uexc*R*DL/(Emax *N) |  | ³ | Umin
|  | (entlastete Waage) |  |  | ³ |  | NEIN
|  | Mindestsignal pro Eichwert in mV | Du = C*Uexc*R*e/(Emax *N) |  | ³ | Dumin
[5 empty] | ³ | 0 | NEIN
(9) Vergleich der Lastwiderstände von AWG und WZ in W
|  | RLmin | £ | RLC / N | £ | RLmax
|  | fehlt | £ | R LC fehlt | £ | fehlt | NEIN
(10) Verlängerungskabel zum Anschluss der WZ: Kabellänge pro Leiterquerschnitt in m/mm²
|  |  |  | (L/A) | £ | (L/A)max
[5 empty] | £ |  | NEIN
GM-P9, Anhang 8.1.10 zu Abschnitt 9.1 |  |  |  | 2004-11-26 |  |  | Seite 4 von 6
Auswertung Dreibereichswaage

## Zweiteilungswaage (hidden)
Eichbehörden der Länder
b) Nachweis der Kompatibilität - Zweiteilungswaage |  |  |  |  | Fabrik-Nr.: | ?
(1) Genauigkeitsklassen von WZ, AWG und NSW | [6 empty] | I. O. ?
| 5 |  | 5 |  |  | 0
| WZ | & | AWG | gleich oder besser als |  | NSW
|  | & |  | gleich oder besser als |  |  | NEIN
(2) Temperaturbereiche von WZ und AWG im Vergleich zum Temperaturbereich der NSW in ° C
|  | WZ |  | AWG |  | NSW
| Tmin |  | & |  | £ |  | NEIN
| Tmax |  | & |  | ³ |  | NEIN
(3) Summe der Quadrate der Fehlergrenzenanteile von Verbindungselementen, AWG und WZ
| pcon2 | + | pind2 | + | pLC2 | £ 1
|  | + |  | + |  | £ 1 | NEIN
(4) Größte zul. Anzahl der Teilungswerte des AWG und Anzahl der Eichwerte der NSW
|  |  |  | nind | ³ | n(i) = Max(i) /e(i)
| Einbereichswaage |  |  | 0 | ³ | #VALUE!
| Mehrteilungswaage (2) |  | i = 1 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 2 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 3 | 0 | ³ | 0
5) Höchstlasten von NSW und WZ
Last-Korrekturfaktor: Q = (Max2+DL+IZSR+NUD+T+)/Max2 = | [5 empty] | DL fehlt
|  |  | (Q*Max2*R)/N |  | £ | Emax
|  |  | R fehlt |  | £ |  | NEIN
(6a) Größte zul. Anzahl der Teilungswerte der WZ und Anzahl der Eichwerte der NSW
|  |  |  | nLC | ³ | n(i) = Max(i) /e(i)
| Einbereichswaage |  |  | 0 | ³ | #VALUE!
| Mehrteilungswaage (2) |  | i = 1 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 2 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 3 | 0 | ³ | 0
(6b) Rückkehr des Vorlastsignals der WZ und kleinster Eichwert e1 einer Mehrteilungswaage
|  |  | nLC oder Z = Emax /(2*DR) |  | ³ | Max2 / e1
|  |  | 0 |  | ³ |  | NEIN
(6b) Rückkehr des Vorlastsignals der WZ und kleinster Eichwert e1 einer Mehrbereichswaage
|  |  | nLC oder Z=Emax/(2*DR) |  | ³ | 0,4*Maxr/e1
|  |  | 0 |  | ³ | 0
(6d) Totlast des Lastträgers der Waagenbrücke und Mindestvorlast der WZ in kg
|  |  |  | DL*R/N | ³ | Emin
[5 empty] | ³ |  | NEIN
(7) Eichwert der NSW und kleinster zulässiger Teilungswert der WZ in kg
|  |  |  | e1*R/ ÖN | ³ | vmin = Emax /Y
[5 empty] | ³ |  | NEIN
(8) Mindesteingangssignal für AWG, Mindestmesssignal pro Eichwert und Berechnung
|  | Mindesteingangssignal in mV | U= C*Uexc*R*DL/(Emax *N) |  | ³ | Umin
|  | (entlastete Waage) |  |  | ³ |  | NEIN
|  | Mindestsignal pro Eichwert in mV | Du = C*Uexc*R*e/(Emax *N) |  | ³ | Dumin
[5 empty] | ³ | 0 | NEIN
(9) Vergleich der Lastwiderstände von AWG und WZ in W
|  | RLmin | £ | RLC / N | £ | RLmax
|  | fehlt | £ | R LC fehlt | £ | fehlt | NEIN
(10) Verlängerungskabel zum Anschluss der WZ: Kabellänge pro Leiterquerschnitt in m/mm²
|  |  |  | (L/A) | £ | (L/A)max
[5 empty] | £ |  | NEIN
GM-P9, Anhang 8.1.10 zu Abschnitt 9.1 |  |  |  | 2004-11-26 |  |  | Seite 5 von 6
Auswertung Zweiteilungswaage

## Dreiteilungswaage (hidden)
Eichbehörden der Länder
b) Nachweis der Kompatibilität - Dreiteilungswaage |  |  |  |  | Fabrik-Nr.: | ?
(1) Genauigkeitsklassen von WZ, AWG und NSW | [6 empty] | I. O. ?
| 5 |  | 5 |  |  | 0
| WZ | & | AWG | gleich oder besser als |  | NSW
|  | & |  | gleich oder besser als |  |  | NEIN
(2) Temperaturbereiche von WZ und AWG im Vergleich zum Temperaturbereich der NSW in ° C
|  | WZ |  | AWG |  | NSW
| Tmin |  | & |  | £ |  | NEIN
| Tmax |  | & |  | ³ |  | NEIN
(3) Summe der Quadrate der Fehlergrenzenanteile von Verbindungselementen, AWG und WZ
| pcon2 | + | pind2 | + | pLC2 | £ 1
|  | + |  | + |  | £ 1 | NEIN
(4) Größte zul. Anzahl der Teilungswerte des AWG und Anzahl der Eichwerte der NSW
|  |  |  | nind | ³ | n(i) =Max(i) /e(i)
| Einbereichswaage |  |  | 0 | ³ | #VALUE!
| Mehrteilungswaage (3) |  | i = 1 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 2 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 3 |  | ³ |  | NEIN
5) Höchstlasten von NSW und WZ
Last-Korrekturfaktor: Q = (Max3+DL+IZSR+NUD+T+)/Max3 = | [5 empty] | DL fehlt
|  |  | (Q*Max3*R)/N |  | £ | Emax
|  |  | R fehlt |  | £ |  | NEIN
(6a) Größte zul. Anzahl der Teilungswerte der WZ und Anzahl der Eichwerte der NSW
|  |  |  | nLC | ³ | n(i) =Max(i) /e(i)
| Einbereichswaage |  |  | 0 | ³ | #VALUE!
| Mehrteilungwaage (3) |  | i = 1 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 2 |  | ³ |  | NEIN
|  |  | i = 3 |  | ³ |  | NEIN
(6b) Rückkehr des Vorlastsignals der WZ und kleinster Eichwert e1 einer Mehrteilungswaage
|  |  | nLC oder Z = Emax /(2*DR) |  | ³ | Max3 / e1
|  |  | 0 |  | ³ |  | NEIN
(6c) Rückkehr des Vorlastsignals der WZ und kleinster Eichwert e1 einer Mehrbereichswaage
|  |  | nLC oder Z=Emax/(2*DR) |  | ³ | 0,4*Maxr/e1
|  |  | 0 |  | ³ | 0
(6d) Totlast des Lastträgers der Waagenbrücke und Mindestvorlast der WZ in kg
|  |  |  | DL*R/N | ³ | Emin
[5 empty] | ³ |  | NEIN
(7) Eichwert der NSW und kleinster zulässiger Teilungswert der WZ in kg
|  |  |  | e1*R/ ÖN | ³ | vmin= Emax /Y
[5 empty] | ³ |  | NEIN
(8) Mindesteingangssignal für AWG, Mindestmesssignal pro Eichwert und Berechnung
|  | Mindesteingangssignal in mV | U= C*Uexc*R*DL/(Emax *N) |  | ³ | Umin
|  | (entlastete Waage) |  |  | ³ |  | NEIN
|  | Mindestsignal pro Eichwert in mV | Du = C*Uexc*R*e/(Emax *N) |  | ³ | Dumin
[5 empty] | ³ | 0 | NEIN
(9) Vergleich der Lastwiderstände von AWG und WZ in W
|  | RLmin | £ | RLC / N | £ | RLmax
|  | fehlt | £ | R LC fehlt | £ | fehlt | NEIN
(10) Verlängerungskabel zum Anschluss der WZ: Kabellänge pro Leiterquerschnitt in m/mm²
|  |  |  | (L/A) | £ | (L/A)max
[5 empty] | £ |  | NEIN
GM-P9, Anhang 8.1.10 zu Abschnitt 9.1 |  |  |  | 2004-11-26 |  |  | Seite 6 von 6
Auswertung Dreiteilungswaage

## Tabelle1 (hidden)
Einbereichswaage
Zweibereichswaage
Dreibereichswaage
Zweiteilungswaage
Dreiteilungswaage
1